## Sheet1
附件2：设备功能需求及参数要求
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备功能需求
1 | 检验科 | 全自动生化分析仪 +前处理 | 1 | 套 | 1、比色法速度：≥2000测试/小时，单个电解质模块速度：≥600测试/小时，总速度：≥2400测试/小时 2、双试剂同时分析项目：≥57项（含ISE） 3、常规样本进样区容量：≥300管，不含缓冲区 4、急诊样本位：≥10管，并具备独立急诊轨道 5、试剂容器设置数：≥70个，所有试剂保持冷藏
1、批量进样模块自动上样速度：1000管/小时 2、进出样模块：容量600个样本管 3、离心模块：工作通量460个试管/小时，单次离心80管。 4、去盖模块：具有血清质量检测功能，1秒识别样本黄疸、溶血、脂血、凝块、气泡、纤维丝 5、综合模块：有质控自动开闭盖及混匀功能 6、分析仪接口模块：在轨吸样，内轨缓存吸样不堵车，急诊避让，内轨道自循环，急诊样本不等待吸样 7、轨道模块 ：双向四轨，轨道急诊模式
2 | 检验科 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 | 一、检测速度：全血CBC+DIFF≥100样本/小时；网织红检测速度：≥80样本/小时；CRP检测速度≥100样本/小时 二、样本吸样量：血常规全自动进样吸样量≤100微升，CRP吸样量≤20微升 三、连接方式：血常规可与特定蛋白分析仪通过轨道连接 四、国家室间质评与江苏省室间质评有单独分组 五、质控品/校准品：可提供原厂配套的质控品以及校准品 六、江苏省三级医院占有率≥10家
3 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 1、基本功能：用于阿尔茨海默病的筛查和评估 2、检测项目：Aβ1-42、p-Tau181、S100蛋白 3、检测测速：≥140T/H 4、设备和配套试剂应取得医疗器械注册证或医疗器械备案凭证
4 | 检验科 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 台 | 1、检测项目：粪便常规（含寄生虫）及隐血、转铁蛋白、钙卫蛋白、轮状病毒、腺病毒、胃幽门螺旋杆菌等项目检测 2、样本位：不小于50个样本位 3、标本处理：自动稀释、混匀及过滤 4、闭盖取样 5、智能采图 6、检测速度：综合速度≥60标本/小时。
5 | 康复治疗室 | 低频治疗仪 | 1 | 台 | 适用于腰肌劳损、肩颈疼痛和软组织损伤等问题的辅助治疗，如：肩周炎、颈肩酸痛、肘关节痛、坐骨神经痛、膝关节痛、浮肿、血液循环不畅等。能够根据选择部位和症状进行治疗，多种自动治疗程序选择方式。
6 |  | 中频治疗仪 | 2 | 台 | 主要有镇痛、促进血液循环、消肿、促进神经修复、调节神经功能等。
7 |  | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 主要通过磁场作用于人体，采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位，能够促进血液循环、缓解肌肉紧张、减轻软组织损伤后疼痛、改善关节功能。
8 |  | 主被动踏车 | 2 | 台 | 为患者提供康复治疗，促进患者恢复、提高生活质量、减轻疼痛、预防并发症、支持康复训练以及适应特殊需求。
9 |  | 体外膈肌起搏器 | 1 | 台 | 可调单频，改善患者的膈肌功能，减轻呼吸困难等症状，促进患者的肺通气，减少肺部感染和肺不张的风险，治疗慢性阻塞性肺疾病、呼吸衰竭、神经肌肉疾病等。
10 |  | 空气波治疗仪 | 2 | 台 | 适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的肢体水肿。设备多种治疗模式有效预防远端肢体麻木，预防下肢深静脉血栓等。同时可连接4个4腔气囊或者2个8腔气囊，最多同时治疗四个部位
11 | 特功科 | 肌电诱发电位仪 | 1 | 台 | 对全身肌肉和神经系统功能状态进行检测，能够进行事件相关电位检查，能客观的评价人的认知功能，有丰富的临床与科研应用，如神经传导、针极肌电图、单纤维肌电图、诱发电位等。
12 | 心理科 | MRI机器人导航经颅磁刺激仪 | 1 | 台 | 利用脉冲磁场作用于中枢神经系统，改变皮层神经细胞的膜电位，使之产生感应电流，影响脑内代谢和神经电活动。同时，借助MRI磁共振影像技术进行精准定位，以及机器人技术实现刺激线圈的精确控制和定位。可用于精神疾病治疗、神经系统疾病治疗、脑功能研究。
13 | 心理科 | 迷走神经低频刺激仪 | 1 | 台 | 采用耳部皮肤表面刺激的方式，通过刺激耳部迷走神经体表分支达到治疗效果，在保证疗效的基础上避免手术风险。适用于癫痫、抑郁、肥胖、集从性头痛以及失眠等疾病的治疗。
14 | 心理服务中心 | 心理治疗机器人 | 1 | 台 | 基于人工智能、3D建模、动作捕捉、虚拟现实等技术为一体，集成于计算机系统的精神障碍辅助心理治疗设备，通过与患者的对话和互动，收集患者的语言、表情、行为等多方面的信息。利用先进的情感分析技术和机器学习算法，对这些信息进行分析和处理，从而评估患者的心理状态、情绪状况、人格特征等，能够给予患者充分的接纳和包容，使患者更愿意表达内心的想法和情感，结合先进的人工智能技术、语音识别技术、情感分析技术等从而提高心理治疗的效果。
15 | 心理服务中心 | 心理减压太空舱 | 1 | 套 | 提供综合身心减压体验，通过同时调动听觉、视觉、触觉、温觉和嗅觉五大感官系统，实现全方位的放松效果。
16 | 心理服务中心 | 智能3D电子心理沙盘 | 1 | 套 | ≥43寸高清触摸防爆屏，≥9大类沙具，自动生成报告，3D立体界面，支持视频回放。
17 | 心理服务中心 | 智能呐喊、宣泄击打 | 1 | 套 | 结合人机交互、暗示疏导、无线传感等现代科技，通过模拟真实的击打和呐喊动作，帮助用户释放压力和负面情绪。